- D.EEF(H)**-485

- 嵌入式多分量传感器变送器

- 简介

- D.EEF(H)**-485嵌入式多分量传感器变送器是多分量传感器专用变送器，可用于全桥结构或者半桥结构的传感器，适应结构解耦或者软件解耦的传感器使用。变送器采用485通信接口，最高通信速率可达460800，数据输出速率可达640次/s。变送器带温度传感器，实现温漂软件补偿。

- 外形(传感器、电路板)

- EEF**-485电路板

- 传感器输出电缆定义

| - 线色 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 红线 | - DC 5-30V |
| - 黑线 | - GND |
| - 绿线 | - 485A |
| - 白线 | - 485B |

- 技术指标

  - 六通道模拟输入

- 变送器设置6个模拟输入通道，采集速度可以设定为10、40、640次/s，传感器供电电压3.3V，输入信号范围+-12mv.

  - 全桥和半桥电路

- D.EEF**-485适合全桥传感器，可用于α系列4梁结构解耦传感器或者β系列六梁传感器。EEH**-485为半桥电路，适合三梁结构传感器，内部有解耦运算。

  - 温度补偿

- 传感器自动温度传感器，通过参数可以开启或者关闭。温补后传感器的温漂指标达到0.1%FS/10℃。

  - 通信接口

- 变送器采用RS485通信接口，支持modbus-RTU和主动发送协议，通信协议1为modbus-RTU协议，支持读写(读取和修改)操作，可以实现参数修改、系统校准、清零操作、初始化操作等，也可以读取实时测量值。modbus-RTU读取数据的速率在20-30次之间，适合实时性要求不太强的应用。通信协议2支持Modbus-RTU+主动发送，该协议在设置阶段处于Modbus-RTU交互通信状态，设置完可以切换到主动发送状态，主动发送状态实时数据上传速率可达640次以上，可以满度大部分要求实时性比较强的应用。如果还需要对传感器进行清零、校准等操作时需要改传感器断电重新上电，此时传感器有自动回复到modbus-RTU交互操作状态。通信协议的详细介绍见5.部分。

  - 供电

- 变送器采用直流供电，供电电压5-30V之间均可。传感器电源不应该与其他设备共用一套电源。现场干扰比较大时建议在电源和传感器之间靠近传感器侧加共模滤波电感。

  - 使用环境

- 工作温度：-20~70℃

- 环境湿度：相对湿度<90%(不结露)

  - 其他

- 功能介绍

  - 力值及扭矩测量

- 变送器适合结构解耦或者软件解耦的多分量传感器。使用软件解耦时，需要将传感器关系系数(传感器出厂报告)输入变送器即可，如果此时还存在细微误差，可以通过二次修正系数和零点值进行修正。如果是结构解耦，关系系数应恢复为缺省值，然后通过零点和二次修正系数对测量值进行修正。具体通信操作方法见5.部分。

  - 清零

- 对于多分量传感器零位状态没有统一的规定没客户根据设备情况确定一个基准状态，然后通过清零命令将所有测量值清零。

- 变送器清零可以通信发送响应的通信命令实现，详见第5.部分。

  - 温补

- 传感器出厂前有生产商根据测量的温度特性对传感器进行温漂性能进行补偿，客户一般不需要该功能进行操作。

  - 滤波

- 变送器设置2级软件滤波，第1级位振动专用滤波，可以通过参数打开或者关闭，第2级为算术滤波，可以设置滤波深度。该参数千位为稳定滤波有效设置，千位为1时打开稳定滤波，可以减小稳定状态显示的数字的波动范围。滤波的调整根据客户对响应速度的要求和现场的波动情况。滤波的使用会加大变送器的响应时间，缩小滤波参数可以缩小响应时间，但会导致测量值的波动加大。

  - 硬件校准

- 硬件校准在出厂时有生产厂家完成，目的是得到准确的mv输出数字。客户一般不需要调整。

- 通信功能

  - 串口初值。变送器出厂时为通信协议1，波特率为115200，数据格式为N81.所有通信数据均为4字节，出厂时高字在前。数据可选浮点数或者长整型数据，他们对应不同的地址详见。另外注意，大部分的参数修改命令，在执行完修改后要再发送一条数据保存命令，否则掉电后失效。

  - Modbus-RTU常用命令

5.2.1读取测量值

- 读取浮点数

- 发送：01  03  04 00  00 0c  44 ff

- 机码 命令 起始  长度   cRC校验

- 返回：01 03 18 46 43 CA C3 46 6C BE 33 46 74 15 A4 45 03 36 66 46 04 7B 52 46 52 1D E1 68 39

- 浮点数          Fx         Fy        Fz        Mx        My       Mz

- 读取整型数

- 发送：01  03  0A 00  00 0C   46 17

- 机码 命令 起始  长度   cRC校验

- 返回：01 03 18 00 13 1F 2C 00 17 1E 43 00 17 D7 B4 00 01 37 BE 00 0B 0B 9E 00 16 C8 AF 7E 4E

- Long型        Fx      Fy         Fz         Mx       My      Mz

- 5.2.2  打开振动滤波

- 发送：01   10  06 0a  00 02  04          00 00 00 01   99 B0

- 机码 命令 起始  长度  数据字节数    修改数据   cRC校验

- 返回：01   10  06 0A  00 02  61 42

- 机码 命令 起始  长度   cRC校验

- 5.2.3修改稳定滤波

- 发送：01   10  06 0c  00 02   04         00 00 03 F0   D8 EE

- 机码 命令 起始  长度  数据字节数    修改数据   cRC校验

- 返回：01 10 06 0C 00 02 81 43

5.2.4修改采集速度

- 发送：01   10   06 1a  00 02    04      00 00 00 02   7c c0

- 机码 命令 起始  长度  数据字节数    修改数据   cRC校验

- 返回：01   10   06 1A  00 02   60 87

- 机码 命令 起始   长度    cRC校验

5.2.5 修改波特率

- 发送：01   10   06 36  00 02    04      00 00 00 08   5A F7

- 机码 命令 起始  长度  数据字节数    修改数据   cRC校验

- 返回：01 10 06 36 00 02 A1 4E

- 5.2.6 通信命令

- 通过向1574地址写入不同数据可以完成清零、校准、数据备份、恢复出厂等操作。

- 恢复出厂、恢复备份后数据会自动保存，不需要另外发送保存命令。

- 多功能码表

| 功能码(十六进制) | 功能描述 |
| --- | --- |
| 10 | 恢复出厂 |
| 20 | 保存数据 |
| 11 | 参数备份 |
| 12 | 恢复备份 |
| 21～26 | 单通道清零（通道1～6） |
| 27 | 所有（6个）通道清零 |
| 41～46 | 砝码校准（通道1～6） |
| 51～56 | 设置硬件零点（通道1～6） |
| 61～66 | 设置硬件满度（通道1～6） |

- 砝码校准仅当传感器为硬件解耦时有效。

例如发送保存参数命令

- 发送：01   10   06 26  00 02     04       00 00 00 14   5A 32

- 机码 命令 起始   长度  数据字节数    修改数据   cRC校验

- 返回：01 10 06 26 00 02 A0 8B

  - 主动发送数据格式

- 传感器每次上电后处于等待状态，此时客户可通过Modbus-RTU协议进行修改波特率、采集速度、滤波、保存设置等操作。当上位机向传感器发送启动“主动上传协议2”命令“01 10 01 9A 00 01 02 00 03 EB 6B”后，传感器将返回应答“01 10 01 9A 00 01 20 1A”，随即开始主动向上位机发送力值和扭矩值数据，数据格式如下：

- 其中，x、y、z、rx、ry、rz为浮点型数据。当主动上传协议2启动后，必须将传感器重新上电才可切换回Modbus-RTU协议。

- 参数表

F地址为浮点型格式地址，L地址为长整型格式地址；除主动上传协议地址外，其余地址步长均为32位。

6.1 用户参数地址（32位）

注： L地址减去1536即为浮点数地址！

| 序号 | L地址 | 参数名称 | 缺省 | 范围 | 说明 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1536 | 上电清零开关 | 0 | 0～1 | 0-关闭；1-开启 | R/W |
| 1 | 1538 | 上电清零范围 | 500 | 0～500000 | 当小数点为2时， 500表示在±5 N内有效 | R/W |
| 2 | 1540 | 零位跟踪开关 | 0 | 0～1 | 0-关闭；1-开启 | R/W |
| 3 | 1542 | 零位跟踪范围 | 10 | 0～500000 | 当小数点为2时， 10表示在±0.1 N.m内有效 | R/W |
| 4 | 1544 | 判稳条件 | 2 | 0～1000 | - | R/W |
| 5 | 1546 | 卡尔曼滤波等级 | 0 | 0～1 | 0-关闭；1-开启 | R/W |
| 6 | 1548 | 算术滤波等级 | 1008 | 0～1100 | 千位：1-开启稳定滤波 个十百位：稳定滤波深度，最大为100 | R/W |
| 7 | 1550 | FIR滤波等级 | 0 | 0～1 | 0-关闭；1-开启 | R/W |
| 8 | 1552 | 超差延时报警 | 2 | 0～1000 | 暂未使用 | R/W |
| 9 | 1554 | 固件版本号 | 250121 | -999999～999999 | 固件版本号标识 | R |
| 10 | 1556 | 保留 | 10 | 0～11 | 暂未使用 | R/W |
| 11 | 1558 | 保留 | ... | ... | 暂未使用 | R/W |
| 12 | 1560 | 保留 | ... | ... | 暂未使用 | R/W |
| 13 | 1562 | 采集速度 | 1 | 0～2 | 0-10Hz，1-40Hz，2-640Hz | R/W |
| 14 | 1564 | 力值单位 | 5 | 0～9 | 0-no 1-t 2-kg 3-g 4-kN 5-N 6-lb 7-N.m 8-mN.m 9-kN.m | R/W |
| 15 | 1566 | 扭矩值单位 | 7 | 0～9 |  | R/W |
| 16 | 1568 | 力值小数点 | 2 | 0～5 | 2代表2位小数点 | R/W |
| 17 | 1570 | 扭矩值小数点 | 3 | 0～5 | 3代表3位小数点 | R/W |
| 18 | 1572 | 温度补偿开关 | 0 | 0～1 | 0-关闭；1-开启 | R/W |
| 19 | 1574 | 多功能码 | 0 | 0～1000 | 详见“多功能码表” | ... |
| ... |  | 保留 | ... | ... | 暂未使用 | ... |
| 26 | 1588 | 485通讯协议 | 1 | 0～2 | - 0 - 无效 1 - Modbus-RTU 2 - 主动上传协议1(ASCII码) | R/W |
| 27 | 1590 | 485通讯波特率 | 6 | 0～8 | 0 - 2400 ，1 - 4800 2 - 9600 ，3 - 19200 4 - 38400 ，5 - 57600 6 - 115200，7 - 230400 8 - 460800 | 读/写 |
| 28 | 1592 | Modbus数据格式 | 0 | 0～15 | 十位：0-高位在前 个位：0-8，N，1 1-8，N，2 2-8，E，1 3-8，E，2 4-8，O，1 5-8，O，2 | R/W |
| 29 | 1594 | Modbus包间隔 | 2 | 0～100 | Modbus问询帧和应答帧间隔，单位：ms | R/W |
| 30 | 1596 | Modbus从机地址 | 1 | 1～247 | 即机码，修改后重启生效 | R/W |
| 31 | 1598 | 主动上传协议2包间隔（HEX） | 10 | 1～5000 | 主动上传协议2包间隔， 单位：ms | R/W |
| ... |  | 保留 | ... | ... | 暂未使用 | ... |
| 38 | 1612 | 解耦系数倍率 | 5 | 0～9 | 软件解耦使用 | R/W |
| 39 | 1614 | 坐标平移 | -230 | -5000～5000 | 硬件解耦使用 | R/W |
| 40 | 1616 | 关系矩阵 A01 | 100000 | -999999～999999 |  | R/W |
| 41 | 1618 | 关系矩阵 A02 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 42 | 1620 | 关系矩阵 A03 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 43 | 1622 | 关系矩阵 A04 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 44 | 1624 | 关系矩阵 A05 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 45 | 1626 | 关系矩阵 A06 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 46 | 1628 | CH1二次修正系数 K | 10000 | 0～999999 | 力值校准后的系数 | R/W |
| 47 | 1630 | CH1解耦后零点 | 0 | -999999～999999 | 清零后的零点数 | R/W |
| 48 | 1632 | CH1硬件零点 | 0 | -999999～999999 | 0mv时的AD码 | R/W |
| 49 | 1634 | CH1硬件满度 | 131400 | 1000～999999 | 2mv/v时的AD码 | R/W |
| 50 | 1636 | 关系矩阵 B01 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 51 | 1638 | 关系矩阵 B02 | 100000 | -999999～999999 |  | R/W |
| 52 | 1640 | 关系矩阵 B03 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 53 | 1642 | 关系矩阵 B04 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 54 | 1644 | 关系矩阵 B05 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 55 | 1646 | 关系矩阵 B06 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 56 | 1648 | CH2二次修正系数 K | 10000 | 0～999999 | 力值校准后的系数 | R/W |
| 57 | 1650 | CH2解耦后零点 Z | 0 | -999999～999999 | 清零后的零点数 | R/W |
| 58 | 1652 | CH2硬件零点 | 0 | -999999～999999 | 0mv时的AD码 | R/W |
| 59 | 1654 | CH2硬件满度 | 131400 | 1000～999999 | 2mv/v时的AD码 | R/W |
| 60 | 1656 | 关系矩阵 C01 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 61 | 1658 | 关系矩阵 C02 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 62 | 1660 | 关系矩阵 C03 | 100000 | -999999～999999 |  | R/W |
| 63 | 1662 | 关系矩阵 C04 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 64 | 1664 | 关系矩阵 C05 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 65 | 1666 | 关系矩阵 C06 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 66 | 1668 | CH3二次修正系数 K | 10000 | 0～999999 | 力值校准后的系数 | R/W |
| 67 | 1670 | CH3解耦后零点 Z | 0 | -999999～999999 | 清零后的零点数 | R/W |
| 68 | 1672 | CH3硬件零点 | 0 | -999999～999999 | 0mv时的AD码 | R/W |
| 69 | 1674 | CH3硬件满度 | 131400 | 1000～999999 | 2mv/v时的AD码 | R/W |
| 70 | 1676 | 关系矩阵 D01 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 71 | 1678 | 关系矩阵 D02 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 72 | 1680 | 关系矩阵 D03 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 73 | 1682 | 关系矩阵 D04 | 100000 | -999999～999999 |  | R/W |
| 74 | 1684 | 关系矩阵 D05 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 75 | 1686 | 关系矩阵 D06 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 76 | 1688 | CH4二次修正系数 K | 10000 | 0～999999 | 力值校准后的系数 | R/W |
| 77 | 1690 | CH4解耦后零点 Z | 0 | -999999～999999 | 清零后的零点数 | R/W |
| 78 | 1692 | CH4硬件零点 | 0 | -999999～999999 | 0mv时的AD码 | R/W |
| 79 | 1694 | CH4硬件满度 | 131400 | 1000～999999 | 2mv/v时的AD码 | R/W |
| 80 | 1696 | 关系矩阵 E01 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 81 | 1698 | 关系矩阵 E02 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 82 | 1700 | 关系矩阵 E03 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 83 | 1702 | 关系矩阵 E04 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 84 | 1704 | 关系矩阵 E05 | 100000 | -999999～999999 |  | R/W |
| 85 | 1706 | 关系矩阵 E06 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 86 | 1708 | CH5二次修正系数 K | 10000 | 0～999999 | 力值校准后的系数 | R/W |
| 87 | 1710 | CH5解耦后零点 Z | 0 | -999999～999999 | 清零后的零点数 | R/W |
| 88 | 1712 | CH5硬件零点 | 0 | -999999～999999 | 0mv时的AD码 | R/W |
| 89 | 1714 | CH5硬件满度 | 131400 | 1000～999999 | 2mv/v时的AD码 | R/W |
| 90 | 1716 | 关系矩阵 F01 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 91 | 1718 | 关系矩阵 F02 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 92 | 1720 | 关系矩阵 F03 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 93 | 1722 | 关系矩阵 F04 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 94 | 1724 | 关系矩阵 F05 | 0 | -999999～999999 |  | R/W |
| 95 | 1726 | 关系矩阵 F06 | 100000 | -999999～999999 |  | R/W |
| 96 | 1728 | CH6二次修正系数 K | 10000 | 0～999999 | 力值校准后的系数 | R/W |
| 97 | 1730 | CH6解耦后零点 Z | 0 | -999999～999999 | 清零后的零点数 | R/W |
| 98 | 1732 | CH6硬件零点 | 0 | -999999～999999 | 0mv时的AD码 | R/W |
| 99 | 1734 | CH6硬件满度 | 131400 | 1000～999999 | 2mv/v时的AD码 | R/W |

- 6.2 力值、扭矩值地址（32位）

| F地址 | L地址 | 参数名称 | 说明 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 2560 | x轴力值 | 若为Float，力值为16进制值； 若为INT，力值为16进制值/力值小数点 | R |
| 1026 | 2562 | y轴力值 | - | R |
| 1028 | 2564 | z轴力值 | - | R |
| 1030 | 2566 | x轴扭矩 | 若为Float，扭矩值为16进制值； 若为INT，扭矩值为16进制值/扭矩小数点 | R |
| 1032 | 2568 | y轴扭矩 | - | R |
| 1034 | 2570 | z轴扭矩 | - | R |

- 6.3 mV/V地址（32位）

| F地址 | L地址 | 参数名称 | 说明 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1224 | 2760 | Fx的mV/V | 若为Float，mV/V值为16进制值； 若为INT，mV/V值为16进制值/100000,下同 | R |
| 1226 | 2762 | Fy的mV/V | - | R |
| 1228 | 2764 | Fz的mV/V | - | R |
| 1230 | 2766 | Mx的mV/V | - | R |
| 1232 | 2768 | My的mV/V | - | R |
| 1234 | 2770 | Mz的mV/V | - | R |

- 6.4 砝码质量地址（32位）

| L地址 | 参数名称 | 说明 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2592 | 砝码重量 | 写入值 = 实际值 * 力(扭矩)小数点 | R/W |

- 仅当传感器为硬件解耦时有效。

- 6.5 主动上传协议2地址（16位）

| L地址 | 参数名称 | 说明 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 410 | 主动上传协议2 （HEX） | 写入：00 03，则 启动主动上传协议2 | R/W |

- 产品型号

- 嵌入式变送器型号定义

- γ90-1  +  D.EEF55-485

- 传感器型号  嵌入式电路板型号

- 嵌入式传感器的完整型号

- 产品型号

| - 产品编码 | - 产品型号 | - 规格参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - D.EEH55-485 | - 经济型、55mm直径、640次采用速度、485通信 | - 原E55-485 |
|  | - D.EEF80-485+B80 | - 经济型、80mm、640次、485通信 - +B80为配套组桥板 | - 原α80 |